

SMT1828 MANOMETRİ KATETERİ, ANOREKTAL, KATI SİSTEM

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Kateter gastrointestinal sistemde anorektal ölçüm yapmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Kateter 4.2 mm çapında olmalıdır.
3. Kanal aralıkları en fazla 6.0 mm olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün tekrar kullanılabilir, basınç ölçer nitelikte olmalıdır.
5. Ürün su perfüzyonuna ihtiyaç duymadan kateter üzerine monte edilmiş elektronik solid state basınç algılayıcıları ile çalışmalı ve anorektal ölçümleri için dizayn edilmiş olmalıdır.
6. Solid state kateter en az 10 dijital fiziksel, radial, sfinkter basınç sensörüne sahip olmalıdır.
7. Katater uygun sıvı dezenfektanlarla dezenfekte edilebilir olmalıdır.
8. Kateter her işlemde değiştirilen, koruyucu balon kılıf ile kullanıma uygun olmalıdır.
9.  Kateter ünitede bulunan mevcut cihaz ile uyumlu olmalıdır veya üniteye kateterle uygun modül kullanım süresince bırakılmalıdır.

	Genel Hükümler:

	10.  Ürünler steril olmalıdır.
11. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.






