SMT1831 MANOMETRİ KATETERİ, ÖZEFAGUS, STANDART, SULU SİSTEM

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, gastrointestinal sistemde motilite çalışmalarını yapmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Dış çapı en fazla 14 F olmalıdır.
3. Her bir basınç hattı dış çapı en fazla 4,5 F olmalıdır.
4. Uzunluğu en az 170 cm olmalıdır.
5. Ürün silikon ya da poliüretan malzemeden üretilmiş olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Üzerinde mesafeler numaralı ve cm işaretli olmalıdır.
7. Üretildiği malzeme ve basınç hatları hava kabarcıklarının takibi açısından şeffaf olmalı, her bir hat üzerinde numaralandırılmış olmalıdır.
8. Üzerinde lümenlerin yerleşim şekli; 5, 6, 7 ve 8. Lümenler aynı noktada radial olarak dizilmelidir ve 1, 2, 3 ve 4. Lümenler kendi aralarında 5 cm aralıklı olmalıdır. 5. sensör radial ilk dört sensörden 5 cm sonra başlamalıdır.

	Genel Hükümler:

	9.  Ürünler steril olmalıdır.
10. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.



