SMT1849 PH METRE KATETERİ, ÖZEFAGUS, ANTİMON, ÇİFT KANALLI

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Kateter özofagus ve mide içi asit değişiminin ölçülmesi için ambulatuar olarak kullanılmak için tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Uzunluğu en az 150 cm olmalı ve 70 cm’e kadar 1 er cm lik işaretlenmiş olmalıdır. 
3. Kateter çapı 6,4Fr den kalın olmamalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. PH sensörü antimon elektrod olmalıdır.
5. Kateterin tüpü atravmatik özellikte olmalıdır.
6. İnternal referans elektrotlu olmalıdır.
7. Kateter 5 cm veya 10 cm veya 15 cm mesafe ile çift kanallı Ph ölçümü yapmalıdır. 
8. Kateter hem acid hemde alkaline ölçümlerini destekleyen yüksek sensitive sahip Crystal Antimony tip kateter olmalıdır.
9. Kateter çift sensörlü olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	10. Ürünler tek kullanımlık olmalıdır.
11. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.



