| ## SMT Temel İşlevi: | - Sfinkterotom işlemlerinde kesme, enjeksiyon ve kılavuz tel gönderme işlemlerinin yapılabilmesi için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kateter uzunluğu 170cm-270 cm arasında muhtelif ölçülerde olmalıdır. - Kesme tel uzunluğu 20-30 mm arasında olmalıdır. İğne uçlu sfinkterotomda iğne uzunluğu 5-7mm arasında olmalıdır. - Çalışma kanalı 1.8 mm-3.8 mm olan çalışma kanallı duodenoskoplarla uyumlu muhtelif ölçülerde olmalıdır. - Ürünün; döndürülebilir, standart, telli muhafazalı, iğne uçlu, yuvarlak uçlu, eğri uçlu gibi çeşitleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Sfinkterotom kateteri tutucu kısımla birleştiği noktadan en ucuna kadar ayrı ayrı uzanan ve açılan 3 lümenden (enjeksiyon, kılavuz tel ve kesici tel) oluşmalıdır. - Ünitedeki elektrokoter ve bağlantı kabloları ile uyumlu çalışmalıdır. - Kılavuz tel üzerinde iken enjeksiyon yapılabilmelidir. - Distal ucu radyopak olmalıdır. - Kesme teli monofilaman veya örgülü yapıda olmalıdır. - Kesme teli gerginliğini sınırlayıcı kilit bulunmalı veya elçek ile kontrol edilebilmelidir. - Kateter iç lümeni 0.025 veya 0.035 inç kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır. - Distal ucu önceden yuvarlatılmış olmalıdır. - Kılavuz tel değişim kanalı ve enjeksiyon kanalının girişleri tutucuya yakın konumda ve kateter ile bir bütün dizayn edilmiş olmalıdır. - Kesici bıçak ile kateterin distal ucu arasında 2-5 mm mesafe olmalıdır. - Tek elin üç parmağıyla rahatlıkla kontrol edilebilen plastik tutamaç olmalıdır |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |