

SMT1869 EMBOLİZAN, KOİL, PERİFERİK, ANINDA AYRILAN
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Yüksek trombojenik özelliği ile arterial ve venöz embolizasyon, travma, kanama ve diğer damar lezyonları için uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Koillerin gönderim telinden ayrılma yöntemi elektrik akımı veya mekanik yol ile kontrollü ayrılabilmelidir. Ancak, istem dışı ayrılma olmamalıdır.
3. Koillerin 0.010inç-0.035inç kalınlığı arasında seçenekleri olmalıdır. 
4. Koillerin helikal forma ek olarak 3 boyutlu veya muadili formları olmalı, ayrıca fiberli veya bioaktif kaplamalı versiyonları olmalıdır. 
5. Koillerin 3D ve standart spiral tiplerine ve kalınlığa göre değişebilmekle beraber 1-30mm arası çap ve 2-70cm arası uzunluk seçenekleri olmalıdır.
6. Gönderim teli paslanmaz çelik veya nitinol telden yapılmış olmalıdır. 
7. Ayırma işlemine başlamadan önce herhangi bir anda koiller güvenli bir şekilde geriye alınabilmeli ve tekrar sarılabilmelidir.
8. Ayrılma işlemi anında olmalıdır. Bu durum özellikle akut kanamalarda kanama bölgesinin en hızlı şekilde kapatılması ve/veya vazospazm nedeniyle kateter-mikrokateterin oklüzif olduğu olgularda işlemin en hızlı şekilde sonlandırılması için mutlak gerekli olup hasta morbidite ve mortalitesini etkileyecek en önemli özelliktir.

	Teknik Özellikleri: 

	9. Gönderim teli kullanım esnasında manipülasyonlarla deforme olmamalıdır.
10. Gönderim telinin distal kesimleri tortioz damarlara uyum sağlaması için yumuşak, proksimali ise destek içim sert olmalıdır.
11. Koiller yeterince yumuşak olmalı ve bu özelliği sayesinde travmaya neden olmamalıdır.
12. Koiller sarma esnasında deforme olmamalıdır. 
13. Koiller yüksek teknoloji alaşımlı maddelerden yapılmış olmalıdır. 
14. Ayırma işlemi başlatılmadan önce koiller kendiliğinden ayrılmamalıdır.
15. [bookmark: _GoBack]Koilleri içine alan kılıf tekrar eski niteliğine dönüştürülebilir ve koilleri saklama niteliğinde olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	16. Koilleri ayırmak için gerekli aparatlar her işlem için ayrıca temin edilmelidir. 
17. Koiller tek kullanımlık ve kullanıma hazır steril ambalajında olmalıdır.
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