| ## SMT Temel İşlevi: | - Periferik amaçlı embolizasyon işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - En az 40µ(mikron) en fazla 1200µ(mikron) arasında değişebilen boyut seçenekleri olmalıdır. - Ürün PVA (Şekilsiz)’dan olması durumunda; - Damar duvarına kendiliğinden rahatça tutunabilmesi için partiküller irregüler şekile sahip olmalıdır. - Ürün mikro küre olması durumunda; - Mikro küre, kendilerine ait steril şırıngalarda, salin ile süspansiyon halinde veya viallerde ayrı ayrı tedarik edilebilecek paketlemeye sahip olmalıdır. - Mikro küre, ölçeklerine göre belirlenmiş tüpçük veya şırıngalar ile aynı renk koduna sahip olmalı, enjekte ve tedavi esnasında kullanıcıya kolaylık sağlamalıdır. - Mikro küre piyasada bulunan periferik amaçlı 2F ve üzeri mikro kateterler ile enjekte edilebilecek yapıda olmalıdır, sağlayıcı her çap için kullanılabilecek alternatif kateterlerle ilgili uygunluk tablosu sunmalıdır. - Mikro küre, piyasada bulunan iyonik ve non-iyonik opak maddeler ile solüsyon edilebilecek yapıda olmalıdır ve sağlayıcı, kullanılabilecek alternatif opak maddeler ile ilgili karıştırma ölçek tablosu ve süspansiyon bekleme süresini gösterir tablo sunmalıdır. - Mikro küre, şırınga ve mikrokateter çıkışında esneyebilmeli, damara enjekte edildiği anda en iyi hacmini bulmalı ve yapısı bozulmamalıdır. - Mikro küre, en iyi hacimlerini her daim koruyabilmeli ve bu sayede birbirlerine yapışmaları önlenerek damarın hedeflenenden önce tıkanma riski oluşmamalıdır. - Mikro küre hemocompatible, anti-Inflamatuvar ve antibakteriyel veya biyocompetible/ biyouyumlu bir yapıya sahip olmalıdır. - Mikro küreler, mümkün olan en hızlı ve en uzun dayanan hacimsel süspansiyona sahip olmalı ve böylece hastaya zarar vermeyecek yapıya sahip olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Verilme işlemi sırasında tıkanmayı ve yığılmayı engellemek için partiküller uniform bir şekilde dağılmalı ve karışım içinde homojen dağılım sağlanmalıdır. - Kontrast karışımını mükemmel şekilde absorbe edecek şekilde imal edilmiş olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril, orjinal ambalajlarında ve üzerinde ölçüleri belirtilmiş olmalıdır. |