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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Sistem inme tedavileri için özel olarak imal edilmiş olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Sistem kendinden açılır özelliğe sahip olmalıdır.
3. Sistem nitinol malzemeden imal edilmiş olup, 1.5- 7mm arası çap ve 10-60mm arası uzunluklara sahip olmalıdır.
4. Sistemin gönderim teli uzunluğu 180-210cm olmalıdır.
5. Şaft uzunluğu en az 180cm olmalıdır.
6. [bookmark: _GoBack]Sistem; 4mm çapa kadar cihazlar için en fazla 0.021inç, 7mm çapa kadar cihazlar için en fazla 0,027inç çaptaki mikro kateterler ile uyumlu olmalıdır.
7. Sistem distal ucu kapalı veya açık dizayn edilmiş olmalıdır.
8. Sistem hastada kalmayan, geri çıkartılan bir sistem olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	9. Sistemin floroskopi altında görünürlüğünü arttırmak amacıyla en azından distal ve proksimalinde radyoopak işaretleyiciler veya görünürlüğü daha da arttırmak için stent retriver’ın tamamı radyoopak olmalıdır. 
10. Sistemin yanlış alanda açılmasından oluşabilecek hataları önlemek amacıyla tekrar geri toplanabilme ve yeniden pozisyonlandırılabilme özelliği olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	11. Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.
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