

SMT1887-ATEREKTOMİ KATETERİ MOTORU İLE BİRLİKTE PERİFERİK
	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi: 
	1. Sistem SFA, diz altı vb. gibi üst ve alt ekstremite peripheral arterlerde karşılaşılan lezyonlarda akımı tekrar sağlamak için tasarlanmış aterektomi veya aynı zamanda trombektomi sistemi olmalı, skopi altında görünüm takip edilebilmelidir.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Cihaz direksiyonel veya rotasyonel veya orbital olarak çalışmalı; bu sayede damar duvarından plakları temizlemeye olanak tanımalıdır.
3. Kateter 0.014-0.018-0.035 inç kılavuz tellerden biri ile 8F ve altındaki intraducer sheathlerden biri ile kullanıma uygun olmalıdır. 
4. Cihaz motoru en az 8000 devir/dakika hızla bıçak ya da orbital hareket sağlamalıdır.
5. Cihaz (uç değerler dahil) 2-10mm aralığında değişen damar çapları için uygun olmalıdır. 
6. Kesici sistem plak modifikasyonu veya temizliği yapabilecek mekanik kesici yüzeylere/bıçaklara veya elmas taç yapısına sahip olmalıdır. 
7. Sistem yumuşak trombüs veya yumuşak plak, fibroz plak, zorlu kalsifikasyon CTO gibi kalsifikasyonlu ve kalsifikasyonsuz lezyonlarda aterektomik olarak tedavisi için özel olarak tasarlanmış olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	8. Aterektomi cihazı aşağıdaki teknik özelliklerden en az birini sağlamalıdır:
a) Kateter ve tip uzunlukları ile birlikte toplam çalışma en az 90 cm çalışma uzunluklarına sahip olmalıdır. Ayrıca ürün sağlıklı dokuya dokunmadan sadece plakları damar duvarından temizlemeye olanak sağlamalıdır. 
b) Aterektomi kateteri 1.5-3.5(±1) mm farklı giriş profiline sahip olmalı ve orbital aterektomi sistemleri için bu motor gücü en az 55000 devir/dakika olmalıdır.
c)  Cihaz aspirasyon sistemine sahip olmalı ve bu sayede emboli riskini minimize etmelidir.

	Genel Hükümler:

	9. Malzemeler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
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