| ## SMT Temel İşlevi: | - Mikrokateter serebral damarlarda kullanım için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Mikro kateterin proksimal dış çapı en fazla 3.6F, distal dış çap en az 1.6F olacak şekilde farklı seçeneklerde olmalıdır. - Mikro kateter en fazla 0.028inç iç çapına sahip olmalıdır. - Mikro kateterle uyumlu en fazla 0.021inç’e kadar kılavuz tellerle çalışabilmelidir. - Mikro kataterin şaft uzunluğu en az 130cm olmalıdır. - Mikro kateter örgülü(Braided) yapıda olmalıdır. - Mikro kateterin düz veya açılı uç seçenekleri olmalı ve düz uç seçeneklerine şekil verilebilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Mikro kateterin hub kısmının içi görünebilir olmalı, böylece içinden gönderilen embolik malzemelerin durumunu vizüel olarak kontrol edilebilmesine izin vermelidir. - Mikro kateterin navigasyonu kolay olmalıdır. Ancak kullanım sırasında deforme olmamalı, şeklini korumalıdır. - Mikro kataterin dış yapısı hidrofilik, iç yapısı ise kılavuz tellerin ve embolik malzemenin içinden geçişini ve akışkanlığını kolaylaştırıcı özellikte olmalıdır. Uzun süreli kullanımda dahi kılavuz tel üzerinden rahat özelliğini kaybetmemelidir. - Mikro katerin ucuna buharla şekil verilebilmelidir. Bunun için gerekli aksesuar buharla şekil verme teli (Steam shaping mandrel) paketin içinden steril olarak çıkmalıdır. - Mikro kateterin üzerinde ayrılabilir koil sistemiyle kullanılabilmesi için en az bir adet distal fluoroskopi esnasında gözüken radyopak marker bulunmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Mikro kataterler steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |