SMT1912 MİKRO KATETER, PERİFERİK, ÖRGÜLÜ, MİKRO KILAVUZ TELİ İLE BİRLİKTE

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Mikro kateter, intravasküler uygulama için uygun bir sistem olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Mikro kateter yanında uygun mikro kılavuz tel ve döndürme (torque) cihazını da    içermelidir. 
3. Kateterin dış çapı proksimalde 3.0F’den, distalde 2.8F’den kalın olmamalıdır. İç lümeni en az 0,014inç kılavuz telle uyumlu olmalıdır.
4. Mikro kateterin kullanım uzunluğu 90-150cm olmalıdır.
5. Mikro keteterin düz veya açılı uç seçenekleri olmalıdır.
6. Mikrokateterin tamamı ya da işlem esnasında operatörün kavramasını kolaylaştırmak için proksimalden belli bir uzaklıktaki kısmı hidrofilik olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	7. Mikro kateterin maksimum basıncı en az 750PSI olmalıdır.
8. Kateterin bağlantı ucu (hub) universal “luer lock” sistemine uygun plastikten imal edilmiş olmalıdır. Kateterin hub kısmı şeffaf olup içinden gönderilen malzemelerin durumunu vizüel olarak kontrol edilebilmesine izin verebilmelidir.
9. Mikrokateterin kılavuz teli, kateterle birlikte set halinde olmalıdır.
10. Mikrokateter floroskopi altında görülebilir olmalıdır.
11. Mikrokateterin uç kısmı yumuşak ve atravmatik olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	12. [bookmark: _GoBack]Mikro kateter steril, orijinal ambalajında olmalıdır.
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