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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Mikro kateter küçük damar veya periferik veya koroner kullanımı dâhil tanısal ve tedavi amaçlı girişimsel işlemler için kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.


	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Mikro Kateterin dış çapı distalde en fazla 2.4F, proksimalde en fazla 3,1F olmalıdır.
3. Mikro kateterin iç lümeni en fazla 0.022inç kılavuz tele uygun olmalıdır.
4. Mikro kateter en az 115cm uzunluk seçeneği ve en az iki işaretleyici(marker) bulunmalıdır.
5. Mikro kateterin en dışı hidrofilik kaplamalı olmalıdır.
6. Mikro kateterin düz veya açılı  konfigürasyon uç şekilleri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	7. En az 750PSI basınca dayanıklı olmalıdır.
8. Mikro kateter uç kısmı radyoopak olmalıdır.
9. Mikro kateter floroskopi altında görülebilir olmalıdır.
10. Mikro kateterin uç kısmı yumuşak olmalıdır.
11. Mikro kateter, intravasküler uygulama için uygun bir sistem olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	12. Malzeme steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir.
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