| ## SMT Temel İşlevi: | - Mikro kateterler ile nörovasküler girişimsel radyolojik işlemler için özel tasarlanmış, süper selektif kateterizasyon işlemlerinde kateter kontrolü için kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Mikro kılavuz telin en dışı su, kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde su tutucu özelliği olan hidrofilik bir malzeme ile kaplanmış olmalıdır. - Mikro kılavuz tel en az 175cm olmalıdır. - Mikro kılavuz tel 0.010 ve/veya 0.011 - 0.018 inç çaplar arasından ihtiyaca göre seçilebilir olmalıdır. - Mikro kılavuz tel nitinol, platin veya paslanmaz çelik alaşımdan veya platin ve tungsten üretilmiş olmalıdır. Bu sayede diğer malzemelere göre daha iyi tork verilebilmelidir. - Mikro kılavuz telin soft, standart ve floopy gibi farklı yumuşaklık seçeneği olmalıdır. - Mikro kılavuz tel düz, açılı, çift açılı, tapered(incelen) konfigürasyonlara sahip olmalıdır. - Düz uçlu kılavuz telllerin ucuna kolayca şekil verilebilmeli ve bu şekil en zor kulllanımda dahi kaybolmamalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Mikro kılavuz tel, görülebilirlik için radyo opak uca sahip olmalıdır. Bu radyo opak uç mikro kılavuz telin küçük nöro-arterde tanımlanabilmesini sağlamalıdır. - Mikro kılavuz telin ucu atravmatik olmalıdır. - Uzun süreli kullanım esnasında bile sıvı ile temas sonrası hacim/çap artışı olmamalı ve bu şekilde şişerek mikro katater içindeki hareketi zorlaşmamalıdır. - Mikro kılavuz tel hidrofilik özelliği dolayısıyla biyolojik ortamda en zor geçişlerden bile rahatlıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır. - Hidrofilik kaplama dolayısıyla, mikro kateter, mikro kılavuz tel üzerinden kaydırıldığında mikro kateterin çok kolay kaymasını sağlamalıdır. - Mikro kılavuz tel damar seçiciliği için 1:1 tork kontrolü sağlamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Mikro kılavuz tel steril ve orijinal paketinde olmalıdır. |