

SMT1929- MİKRODALGA ABLASYON ELEKTROD PROBU, LİNEER, SOĞUTMASIZ SİSTEM

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Yumuşak dokuların ve tümörlerin kısmi ve total ablasyonlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Perkütan ablasyon probu lezyona göre 11-18 G aralıklarında olmalıdır.
3. Perkütan ablasyon probunun belirlenen değişik çaplarda ablasyon alanı yaratabilen farklı anten boyu seçenekleri olmalı veya tek prob ile farklı çaplarda ablasyon alanı oluşturabilmelidir.
4. Perkütan ablasyon probunun üzerinde cihazın ısıyı kontrol edebilmesi ve hastanın sağlam dokusunu yakmaması için opsiyonel ısı sensörü / ısı ölçümü için ekstra iğnesi /  ısı sensörü gerek kalmayan güvenli bir sistemi olmalıdir.
5. Perkütan ablasyon probu doku içerisinde klinisyenin proba daha rahat pozisyon verebilmesi için esnek yapıda olmalıdır. Prob aktif ucu radyoopak olmalı ve ayrıca ultrason ile de rahat izlenebilmelidir
6. Perkütan ablasyon probunun 8-30 cm uzunluk aralığında değişik seçenekleri olmalıdır

	Teknik Özellikleri: 

	7. Jeneratör klinisyenin ayarladığı dokunun belirlenen çaplı alanında ablasyonunu sağlamalıdır
8. Perkütan ablasyon probunun birlikte kullanılacağı jeneratör opsiyonel olarak ısı kontrollü olup gerçek zamanlı olarak ısı ölçümünü göstermeli veya ısı sensörlü jenaratore gerek kalmayan güvenli bir sisteme sahip olmalıdır.
9. Perkütan ablasyon probu ile birlikte kullanılacağı jeneratör dokudan dönen empedansa göre dalga boyunu otomatik olarak ayarlayabilmelidir veya yakılacak alan çapı önceden cihaz üzerinde ayarlanabilmelidir.
10. [bookmark: _GoBack]Prob geri çekilirken koterizasyon yapmaya uygun olmalıdır

	Genel Hükümler:

	11. Malzeme steril olmalıdır.
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