

SMT1932 -RADYOFREKANS ABLASYON ELEKTROD PROBU  

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Elektrod; yumuşak dokularda ve kemikte, primer ve metastatik tümörlerin radyo frekans ablasyon yöntemiyle tedavi edilmesinde kullanılmalıdır.
2. Elektrod içten soğutmalı olarak dizayn edilmiş olmalıdır. Soğutma işlemi elektrodun içerisinde bulunan lümen kanalı ile steril serum fizyolojik sirkülasyonu sağlanarak yapılmalı, böylece elektrodların enerjiyi dokuya veren aktif ucu ve elektroda yakın dokular soğutularak doku kömürleşmesi, kaynaması engellenerek RF enerjisinin daha geniş yüzeylere ulaşması sağlanabilmelidir.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	3. Elektrod düz, rijit tipte veya şemsiye açılımlı özellikte olmalı, laparotomi, laparaskopik, perkütan ve cerrahi uygulamalarda kullanıma uygun olmalıdır. 
4. Elektrod içerisinden serum fizyolojik sirkülasyonu bir pompa ile yapılabilmelidir, soğutma esnasında doku içerisine serum fizyolojik enjeksiyonu yapılmamalıdır.
5. Probların farklı organlardaki ablasyon alanlarını yakabilmeleri icin farklı çap ve uzunlukta şaftları ve farklı aktif uç çapı sağlayan çeşitleri bulunmalıdır. 
6. Probların çoklu ablasyon alanlarında kullanılmak üzere farklı adet, uzunluk ve aktif uç çapı sağlayan çeşitleri bulunmalıdır.  
7. Elektrod için farklı uzunluk seçenekleri olmalı ve elektrod üzerinde cm işaretleri bulunmalıdır.
8. Elektrodların; her organ için kaç watta ne kadar sürede ne kadarlık bir ablasyon alanı oluşturduğunu gösteren orijinal” Ablasyon Zone Chartı “olmalı ve yakma işlemi sırasında bunu sağlamalıdır.
9. [bookmark: _GoBack]Elektrod seti içerisinde; RF elektrodu, serum bağlantı hattı (Su giriş hattı/Su çıkış hattı) ve iki adet nötr hasta elektrodu bulunmalıdır.
10. Elektrod kullanımı için jeneratör ve pompa hastane istediği zaman kullanıcısıyla hazır olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	11. Ultrason altında elektrodların RF enerji veren aktif uçları görüntülenebilmelidir.
12. Elektrodlar tümör yayılımını engellemek ve kanama riskini ortadan kaldırmak amacıyla RF süreci sonunda elektrod geri çekilirken elektrod giriş hattında koterizasyon yapmaya uygun olmalıdır.
13. Elektrodların uçlarında ısı sensörleri bulunmalı ve ısı monitörizasyonu yapılabilmelidir. Eğer elektrodun uygulandığı bölgenin dışında ısı monitörizasyonu yapılmak isteniyorsa cihazda ekstra ısı ölçer prob veya teller takılarak doku ısısı ölçümlenebilmelidir.

	Genel Hükümler:

	14. Elektrod seti steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
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