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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Gastroduodenal stent, mide ve duodenumda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Gastroduodenal stent materyali nitinol olmalıdır.
3. Gastroduodenal stent kapsız veya kaplı olmalıdır.
4. Gastroduodenal stent açıldığında en az 20mm çapında olmalı, uzunluğu ise    6-8cm, 10cm-12cm,14cm-16cm olmalıdır.
5. Gönderim sisteminin içinden 0.035inç veya 0.038inç kılavuz tel geçebileceği bir lümen bulunmalıdır. Stentler en fazla 220cm olmalıdır.
6. Migrasyonu önlemek için stentin distal ve proksimal uçları gövde kısmına göre daha geniş olmalıdır. 

	Teknik Özellikleri: 

	7. Gastroduodenal stent sarmal yapıda olmalı ve her iki ucunda veya bir ucunda ip bulunmalıdır, bu ipler endoskopide daha net anlaşılabilir olabilmesi açısından görünür renkte olmalıdır.
8. Gastroduodenal stent self expandable olup distalden açılmalıdır.
9. Gastroduodenal stent flexible olmalıdır.
10. Vaka esnasında pozisyon değiştirebilmek için stent açılmış olsa dahi stent gönderim kateterinin içerisine geri alınabilmelidir.
11. Gastroduodenal stent uç kısımları lümen duvarını zedelemeyecek şekilde atravmatik olmalıdır
12. Gastroduodenal stentin radial forsu yüksek olmalıdır.
13. Gönderim kateterinin üzerinde stentin istemsiz olarak açılmasını önleyen güvenlik kilidi bulunmalıdır.
14. Stent'te proksimal ve distali gösteren radio opak markerlar bulunmalıdır.

	Genel Hükümler:

	15. Malzeme steril ve orjinal ambalajında  olmalıdır.
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