

SMT1943-NONVASKÜLER STENT, KOLONİK

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Kolonik stent, kolonda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Stent nitinol olup, self expandable olmalıdır.
3. Stentin kaplı ve kapsız seçenekleri olmalıdır. 
4. Stent açıldığında en az 22mm çapında olmalı, uzunluğu ise 6-8cm veya 10-12cm olmalıdır.
5. [bookmark: _GoBack]Gönderim sisteminin içinden 0.035inç veya 0.038inç kılavuz tel geçebileceği bir lümen bulunmalıdır. Stentler perkütan (endoskopiye gerek kalmadan) kullanım için uygun uzunlukta(en fazla 150cm) olmalıdır.
6. Stent distalden açılmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	7. Vaka esnasında pozisyon değiştirebilmek için stent açılmış olsa dahi stent gönderim kateterinin içerisine geri alınabilmelidir.
8. Migrasyonu önlemek için stentin distal ve proksimal uçları gövde kısmına göre daha geniş olmalıdır.
9. Stent uç kısımları lümen duvarını zedelemeyecek şekilde atravmatik olmalıdır.
10. Stentin radial forsu yüksek olmalıdır.
11. Gönderim kateterinin üzerinde stentin istemsiz olarak açılmasını önleyen güvenlik kilidi bulunmalıdır.
12. Stent'te proksimal ve distali gösteren radio opak markerlar bulunmalıdır.

	Genel Hükümler:

	13. Malzeme steril ve orijinal paketinde olmalıdır.
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