| ## SMT Temel İşlevi: | - Periferal damarların tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Stent çapı 5-14mm arasında, boyu ise kısa 5cm ve altı, orta 6-14cm ve uzun 15cm ve üzeri seçenekleri olmalıdır. - Stent çapı 6mm ve altı olanlar en fazla 8F introduser, 7-10mm arasında olanlar en fazla 9F introduser, 10mm üzeri olanlar en fazla 10F introduser ile uyumlu olmalıdır. - Stent greftin kaplaması PTFE veya dacrondan üretilmiş olmalıdır. - Stent önceden programlanmış çapa ulaşan nitinolden yapılmış olup açıldıktan sonra ısı etkisi ile programlanmış çapa ulaşmalıdır. - Stentin greft kaplı veya greft kaplı ilaç bağlı-kaplamalı seçenekleri olmalıdır. - Greft kaplı ilaç bağlı-kaplamalı stentler aşağıdaki özelliklerde olmalıdır; - Greft materyaline yüklenmiş ya da bağlanmış ilaç özellikleri ve miktarı belirtilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Stent kendiliğinden açılır özellikte olmalıdır. - Stentin açılım mekanizması, stentin seri ve kolay açılmasına ve uygun pozisyonda konumlandırılmasına imkan sağlamalıdır. - Stent, yapısı itibarı ile yüksek radial güç ve fleksibilite özelliğine sahip olmalıdır. - Stent greft, tortüyöz vasküler lezyonlar için de rahatlıkla kullanılabilecek yüksek esnek yapıya sahip olmalıdır. - Stentin taşıma-yükleme sistemi kateterin sürekli olarak merkezcil hareketi, optimal kılavuz tel kontrolü, iyi bir trackabilite elde edilmiş olmalıdır. - Stent taşıma-yükleme sistemini oluşturan kateter örgülü bir yapıya ve fleksibl bir uca sahip olup kılavuz teli çok iyi izleyebilmeli ve çok rahat itilebilmelidir. |
|  | - Stent taşıma-yükleme sisteminde kateterlerin uç kısmı, lezyondan geçiş kolaylığı için inceltilmiş (tapered), damara zarar vermemesi için yumuşatılmış ve esnek (flexible) olmalıdır. Bu amaçla stent taşıma-yükleme sisteminin uç kısmına radyoopak oliv implante edilmiş ise, bu yapı, taşıma-yükleme sisteminin iç kataterine sağlam bir şekilde tutturulmuş olmalı ve manipülasyonlar sırasında hiçbir şekilde yerinden ayrılmamalıdır. Ayrıca bu yapı (oliv) stent açıldıktan sonra stent taşıma-yükleme sistemi geri alınırken stente takılmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. - Stentin imal edildiği malzeme intravasküler kullanıma uygun olmalıdır. - Stent yüksek radyo opasiteye sahip olmalıdır. Ayrıca proksimal ve distalde radyoopak işaretleyiciler olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |