SMT1964- LAZER ABLASYON SETİ, DİYOD LAZER CİHAZI UYUMLU
	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi:
	1. Radyal endovenöz lazer fiberi, endovenöz lazer oklüzyonu için tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:

	2. Radyal endovenöz lazer fiberi damar içine girişmi için en az 6F, 11cm uzunluğunda micro puncture set kullanılmalı veya en az 6F, 11cm introducer sheat yanında verilmelidir
3.  Radyal endovenöz lazer fiberin uzunluğu en az 200(±5)cm olmalıdır.
4. Radyal endovenöz lazer fiberi, 4watt 1940nm veya 15watt ve 1470nm diyod lazer veya 25watt ve 980nm diyod sistemi ile çalışmaya uyumlu olmalıdır. 
5. Lazer emisyonu sırasında fiberin ucunun yanmaması için kullanılan materyal quart/quartz yapıda olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:

	6. Radyal endovenöz lazer fiberi; lazer ışınını radyal olarak damar iç yüzeyine iletebilmek için atravmatik ve radyal uçlu olmalı ve derin ven sistemini korumalıdır.
7. Radyal endovenöz lazer fiberinin ucundan halka şeklinde çıkan ışık ileri doğru 15 derece çıkış açısı ile çıkmalıdır.
8. Radyal endovenöz lazer fiberi; damar içerisinde işlem sırasında güvenli bir şekilde yapısal bütünlüğünü korumalı ve karbonize olmadan iş görebilmelidir.
9. Fiberlerin kullanımı süresince aşağıda teknik özellikleri belirtilen endovenöz lazer cihazı konsinye olarak bırakılacaktır.
9.1. Cihazın lazer tipi diode lazer tipi ile uyumlu olmalıdır.
9.2. Cihazın çalışma dalga boyu 1470nm veya 980nm veya 1940nm olup, 4watt veya 15watt veya 25watt veya 10watt güç ile çalışabilmelidir.
9.3. Cihaz fasılalı ve sürekli modlarda atış yapabilmelidir.
9.4. Cihazda 635nm dalga boyunda çalışacak kırmızı pilot lazer bulunmalıdır.
9.5. Cihazda kullanılacak fiberlerin konnektörleri sma905 tipinde olmalıdır ve sistemin fiber girişi 200, 400 ve 600 mikron çekirdekli fiberlere uyumlu olmalıdır.

	
	9.6. Cihaz renkli dokunmatik veya manuel ayarlanabilir ekrana sahip olmalıdır.
9.7. Sistem uluslararası geçerliliğe sahip medikal standart ve güvenlik belgelerine sahip olmalıdır.
9.8. Cihaz üzerinde geniş yüzeyli dâhili optik güç ölçer bulunmalıdır.

	Genel Hükümler:

	10. Malzeme steril ve orjinal ambalajında olmalıdır.
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