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	SMG Temel İşlevi: 
	1. Kapak onarımlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Aortik konduitler 21-23-25-27mm,Pulmoner konduitler 18-20-22-24mm  ölçülerinde olmalıdır.
3. Aortik konduitler hem  supra annular hem intra annular implantasyon için uygun olmalıdır
4. Konduitler içindeki kapak Porcin leaflet veya Bovine perikardiumundan hazırlanarak elde edilmiş  olmalıdır.
5. Aortik konduitler stentli olarak hazırlanmış olmalıdır.
6. Konduit Kapaklar düşük profil yapısına sahip olmalı, ölçüsüne göre değişiklik göstermekle birlikte 10-15mm arasında olmalıdır.
7. Aortik konduitlerde kapağın posizyonu coronary ostiayı engellemeyecek yapıda olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	8. Kapaklar  düşük basınçta fikse edilmelidir.
9. Kapaklar  Gluteralaldehit ile fikse edilmelidir
10. Aort Kapak dikiş halkası kapakta oluşabilecek microturbulansı azaltmak, düğümlerin açılmasından kaçınmak ve perikard ile doku arasında pürüzsüz teması sağlamak için tek katman örgü polyesterden oluşmalıdır.
11. Greft dakron yapıda olmalı,  preclotting gerektirmemelidir.
12. Aortik Greft onceden tutucusuna yerlestirilmis halde bulunmalı, kullanici kapak ile grefti bu tutucu uzerinde birlestirebilmelidir.

	Genel Hükümler:
	13. Konduit kapaklar stentli kullanıma göre hazırlanmalıdır.
14. Malzeme ile birlikte, orijinal holder veya kapak sizerler de verilmelidir.
15. Her bir malzeme ile birlikte, bir adet de steril tek kullanımlık koter kalemli (greft koteri) veya koter kalemsiz olarak teslim verilmelidir.
16. Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
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