

SMT1981-CERRAHİ BİPOLAR RF ABLASYON SİSTEMİ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. [bookmark: _GoBack]Cerrahi ablasyon sistemi atrial fibrilasyona (AF) sebep olan aritmi odaklarının ablasyon ile tedavisinde kullanılmak üzere açık kalp ve/veya minimal invaziv kalp cerrahisinde kullanıma uygun, epikardiyal ve/veya endokardiyal ablasyon yapabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. 

	SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ablasyon sisteminin prob uçları klemp şeklinde tasarlanmış olmalıdır. 
3. Ablasyon klempi bipolar RF ablasyonu yapabilmelidir.
4. Ablasyon klempinin ucu, 300° dairesel olarak dönebilmeli; 90° doğrusal olarak açılabilmelidir.
5. Ablasyon klempinin elektrodları en az 7cm uzunlukta olmalı ve en az 5cm’lik kısmı esnek, sağa ve sola doğru şekil verilebilir yapıda olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Ablasyon klempi ayak pedalı ile kontrol edilmelidir. 
7. Ablasyon yapılacak lezyonun daha derin olması için, ablasyon klempi eş zamanlı olarak serum fizyolojik ile irigasyon yapabilmesi ya da ürün derin yakılar (lezyonlar) oluşturmalıdır. Bu gelişmiş sıcaklık ölçümlü ya da sulu irrigasyon tekniği sağlanabilir olmalıdır. Bu sayede makroskopik karbonize partikül oluşmamalıdır.


	Genel Hükümler:

	10. Cerrahi RF Ablasyon Sistemi; bipolar klemp ve bunlarla uyumlu çalışacak ablasyon cihazından oluşmalıdır.
11. Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
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