| ## SMG Temel İşlevi: | - ECLS kanülleri veno-venoz, veno-arterial ve arterio-venoz kanülasyon uygulamalarına uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - ECLS kanüllerinin tamamı 0,035inç kılavuz tel ile perkütan olarak yerleştirmeye uygun olmalıdır. - ECLS kanülleri arter kanüllerde 9-11-13-15-17-19-21-23-25Fr (±1Fr) çaplarında çeşitliliğe sahip olmalıdır. - ECLS kanülleri venoz kanüllerde 9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29Fr (±1 Fr) çaplarında çeşitliliğe sahip olmalıdır. - ECLS kanül biyo-uyumlu polyüretandan malzemeden üretilmiş olmalıdır. - Kanüller pıhtılaşmayı engelleyecek sistemler ile kaplı olmalı veya kanüller uzun dönem ekstrakorporeal dolaşıma uygun yapıda olmalıdır. - Kanül uzunlukları uçtan uca değerlendirilecektir. - Kanül uzunlukları aşağıdaki gibi olmalıdır. - Kısa tip 9-11-13-15-17-19-21-23Fr arteriyel kanüller en az 15cm olmalıdır. - Uzun tip 15-17-19-21-23-25Fr arteriyel kanüller en az 30cm olmalıdır. - Kısa tip 9-11-13-15-19-21-23-25Fr venöz kanüller en az 15cm olmalıdır. - Uzun tip 21-23-25-27-29Fr venöz kanüller en az 60cm olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - ECLS kanülleri yüksek akım oranı sağlamak amacı ile düşük duvar kalınlığına sahip olmalıdır. Kanüller pozisyon verilirken kink olmayacak yapıda olmalıdır. - ECLS kanüllerinin kanülasyonu esnasında introducerin sabit tutulması için kanülün introducer kilit mekanizmasına sahip olması gerekmektedir. - ECLS kanüllerinin kanülasyon esnasında giriş derinliğini gösteren derinlik işaretleri olmalıdır. - ECLS kanüllerinin üzerinde maksimum giriş derinliğini belirten stop halkası bulunmalıdır. - ECLS kanülerinden arter kanülün uç kısmında en az bir çift kenar deliği bulunmalıdır. Tüm kenar delikleri kink olmayı önleyici desteğe sahip olmalıdır. - ECLS kanüllerinin basınç farkı ve akış diyogramları belirtilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |