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	SMG Temel İşlevi: 
	1.  Kardiyak  pacing sisteminin parçası olarak   pulse jeneratörü ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Lead uzunlukları 25cm, 35cm,50cm, 60cm olmalıdır.
3. Lead gövdesinin maksimum kalınlığı 8Fr olmalıdır.
4. Lead izolasyonu silikon olmalıdır.
5. Lead’in iç iletkeni MP35N nikel alaşımı olmalıdır.
6. Lead’in steroid salınımlı ve steroid salınımsız seçenekleri olmalıdır.
7. Steroid salınımlı olan lead özellikleri;
a. Lead’in Katot elktrod yüzey alanı 6 (±1)mm2 olmalıdır.
b. Lead’in Anot elktrod yüzey alanı 14 (±1)mm2 olmalıdır.
c. Lead positif (+), negatif (-) cift kutuplu ve steroidli olmalıdır.
d. Lead konnektörü IS-1 Bipolar olmalıdır.
8. Steroid salınımsız özellikteki lead konnektörü IS-1 monopolar veya bipolar olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	9. Lead ucunun deri altından taşınabilmesi için lead ile birlikte tunneler de verilmelidir.


	Genel Hükümler:
	10. Malzeme steril olmalı ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
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