SMT2009- İNTRAAORTİK BALON KATETERİ VE AKSESUARLARI SET HALİNDE, FİBEROPTİK 

	SMG Temel İşlevi: 
	1. Balon kateterleri düşük kalp debisi olan hastalarda mekanik destek sağlamak için kullanıma uygun olmalıdır. 

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Balon kateteri 30cc,34cc,40cc,50cc hacimlerinde olmalıdır.
3. Intra-Aortik Balon Kateterinin yerleştirilebilir uzunluğu 700mm(±50mm) olmalıdır.
4. Intra-Aortik Balon Kateteri 0.018inç veya 0.025inç guidewire üzerinden yerleştirilebilmelidir.
5. Balonun 2psi basınçta çapı 15mm ile 17.4mm arasında olmalıdır.
6. [bookmark: _GoBack]Yerleştirme kiti aşağıda listelenen içeriğe sahip olmalıdır:
a. 6inç(15cm) reinforced sheath introducer dilator 
b. Bir adet 18 gauge anjiografik İğne 
c. Bir adet stepped dilator
d. 7,5F ve 8F kateterler için bir adet 0.025inç ×145cm veya 175cm, 3mm J PTFE paslanmaz çelik guidewire
e. 7F kateterler için bir adet 0.018inç×145cm 3mm J PTFE paslanmaz çelik guidewire ve bir adet 0.035inç× 55cm paslanmaz çelik guidewire
f. Bir adet male luerlock cap
g. Bir adet  kateter extender
7. Balon kateter şaftı 7F, 7.5F veya 8F olmalıdır. Balon açılmamış halde iken          kateter şaftı ile balon membranı arasında kalınlık farkı olmamalıdır.

	Teknik Özellikleri
	8. Kateter lateks içermemelidir.
9. Teklif edilen ürünün kateterin üzerinde hasta dışında kalan bölümün temiz kalmasını sağlayacak koruyucu plastik kılıf olmalıdır.
10. Balon kateteri otomatik olarak invivo veya invitro kalibrasyon yapabilmelidir. Bunu hastanın durumu değiştiğinde de anında yapabilmelidir.
11. Balon kateteri yerleştirilirken damara zarar vermeyecek esneklikte olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	12. Balon kateteri klinik ihtiyaca göre hastaya sheath (kılıf) ile veya sheath kullanmadan (sheathless) yerleştirilebilir özellikte olmalıdır. Kateter üzerinde yerleştirmeyi kolaylaştırmak için işaretler bulunmalıdır.


	Genel Hükümler:
	13. Hastanelerde kullanılan mevcut İABP konsolları ile fiberoptik kateterler uyumlu olmalıdır.
14. Ürünle beraber bir (1) adet yerleştirme kiti verilmelidir.
15. Malzeme steril olmalı ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
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