
SMT2018- KAROTİS ŞANT (SHUNT)
	SMG Temel İşlevi: 
	1. Karotis arter ameliyatlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Karotis şant 7F-10F ve 10cm-20cm arası uzunluğunda olmalıdır.
3. Karotis şant balonlu veya balonsuz olmalıdır.
4. Karotis şant silikonize non-trombojenik tıbbi kullanıma uygun esnek yapılı malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	5. Karotis şant T kollu olmalıdır. T kolu aspirasyon, basınç takibi amaçlı kullanılabilmeli, şantın çıkarılmasını kolaylaştırmalıdır. İsteğe bağlı düz şant modeli de olmalıdır.
6. Balonlu karotis şant aşağıdaki özelliklerde olmalıdır;
6.1. Her iki ucu açık, açılı kesilmiş ve her iki uçta yan delikleri olmalıdır. Her iki ucun kenarları damara zarar vermeyecek şekilde olmalıdır.
6.2. Shunt her iki ucu künt yuvarlak olmalı ve her iki ucunda balon bulunmalıdır.  Her iki uçtaki balonu kontrol eden ve lümen içindeki havanın tahliyesini sağlayan iki yollu musluk olmalıdır.
7. Balonsuz karotis şant aşağıdaki özelliklerde olmalıdır;
7.1. Karotis şant arter girişini kolaylaştırmak ve arterde travma riskini azaltmak üzere yuvarlatılmış, düz bir uca sahip olmalıdır.
7.2. Karotis şant yumuşak, kink yapmayan özellikte ve düzgün yüzeyli bir malzemeden yapılmış olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	8. Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.
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