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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Destek kiti, potansiyel olarak tersine çevrilebilir ve düzelebilir kalp rahatsızlıkları: postkardiyotomi kardiyojenik şok, akut miyokardiyal enfarktüs, başarısız kalp transplantasyonu, akut viral miyokardit gibi endikasyonları olan ve/veya kalp tranplantasyonu bekleyen hastalara sol ve/veya sağ ventrikül mekanik dolaşım desteği sağlayabilmelidir.


	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	YETİŞKİN
2. Destek kiti hastaya 10 lt/dak.’ya kadar sistemik perfüzyon sağlayabilmelidir.
3. Sistem 30 gün süre ile hastaya destek sağlayabilmeli ve ventriküler yükü azaltmalıdır.
4. Başlığın kanla temas eden pompalama sistemi, medikal uyumluluktaki polikarbonat yapıda olmalıdır.
5. Sistem için maksimum priming hacmi 60 ml.’yi aşmamalı, sistem 5500 RPM’e kadar pompalama işlemini gerçekleştirebilmelidir.
6. Pompa Başlığı 600 mmHg çalışma basıncına kadar destek sağlayabilmelidir.
PEDİATRİ
7. Destek kiti hastaya 1,5 lt/dak.’ya kadar sistemik perfüzyon sağlayabilmelidir.
8. Başlığın kanla temas eden pompalama sistemi, medikal uyumluluktaki polikarbonat yapıda olmalıdır.
9. Sistem için maksimum priming hacmi 14 ml.’yi aşmamalı, sistem 5500 RPM’e kadar pompalama işlemini gerçekleştirebilmelidir.
10. Pompa Başlığı 540 mmHg çalışma basıncına kadar destek sağlayabilmelidir.


	Teknik Özellikleri: 

	11.Kanı pompalayan sistemde mekanik bağlantı mili ve conta gibi kanla doğrudan temas edip sürtünme veya yıpranma yaratarak hemoliz ve trombüs oluşumunu arttıracak parçalar bulunmamalıdır.
12.Pompa başlığına bağlı olan tubing üzerinde non-invasive, doğrudan akış ölçen ve kolay kullanılabilir “Flow Probe” olmalıdır.


	Teknik Özellikleri: 

	13.Hızlı bir şekilde hazırlanabilmeli ve kolaylıkla hastaya bağlanabilmelidir.
14.Ventriküler destek kiti aşağıdaki aksesuarlardan oluşacaktır
· 1 adet steril ve paketlenmiş pompa başlığı
· 1 adet Prime Seti

	Genel Hükümler:

	15.Malzeme steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir.
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