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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Kapak onarımlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Kalp kapak protezi 19mm, 21mm, 23mm, 25mm, 27mm, 29mm, 31mm, 33mm, 35mm veya 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm, 26mm, 28mm ölçülerinde olmalıdır.
3. Kapak protezinin dikiş halkası dacron ya da PTFE ya da polyesterden imal edilmiş olmalıdır.
4. Kalp kapak protezi mekanik yapıda, bileaflet (iki kapakçıklı) ve anuler ve/veya intra-anüler ve/veya supraanüler yerleşimli olmalıdır.
5. Kalp kapak protezinin leafletlerinin tutunduğu hazne (housing) veya grafit substratları veya orifis halkası pyrolytic karbondan mamul ya da pyrolytic karbon kaplı olmalıdır.
6. Kalp Kapak Protezinin leafletleri’nin açılma açısı 78°(derece) altında olmamalıdır.
7. Kalp kapak protezinin leafletleri housing içinde 360°(derece) (rotatable) dönme özelliğine sahip olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	8. Kalp kapak protezinin leafletleri x-ray ile (özellikle skopik tetkik esnasında) görüntülenebilmelidir.
9. Kalp kapak protezinde hastaların Manyetik rezonans (MR) incelemelerine engel oluşturacak ferro-magnetic malzeme, parça bulunmamalıdır. 
10. Dikiş halkası üzerinde kalp kapağının kolay yerleştirilmesine olanak veren dikiş işareti olmalıdır. (Mitral kapak için 4 adet)
11. Kapak holderi malleable (bükülebilir) veya rijid olarak üstüne monte halde olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	12. Firma tarafından sağlık tesisine orijinal kapaklar ile birebir ölçülerin uyuştuğu steril- nonsteril olarak kapak ölçüleri ve kapak tutucusu (holder) içeren set temin edilmelidir.
13. Sayısal değerlere ilişkin bilgiler (GOA, EOA, EOAI) teklif veren firmalardan gerektiğinde istenecektir.
14. Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
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