| ## SMT Temel İşlevi: | - Kapak onarımlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kalp kapak protezi 19mm, 21mm, 23mm, 25mm, 27mm, 29mm, 31mm, 33mm, 35mm veya 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm, 26mm, 28mm ölçülerinde olmalıdır. - Kapak protezinin dikiş halkası dacron ya da PTFE ya da polyesterden imal edilmiş olmalıdır. - Kalp kapak protezi mekanik yapıda, bileaflet (iki kapakçıklı) ve anuler ve/veya intra-anüler ve/veya supraanüler yerleşimli olmalıdır. - Kalp kapak protezinin leafletlerinin tutunduğu hazne (housing) veya grafit substratları veya orifis halkası pyrolytic karbondan mamul ya da pyrolytic karbon kaplı olmalıdır. - Kalp Kapak Protezinin leafletleri’nin açılma açısı 78°(derece) altında olmamalıdır. - Kalp kapak protezinin leafletleri housing içinde 360°(derece) (rotatable) dönme özelliğine sahip olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kalp kapak protezinin leafletleri x-ray ile (özellikle skopik tetkik esnasında) görüntülenebilmelidir. - Kalp kapak protezinde hastaların Manyetik rezonans (MR) incelemelerine engel oluşturacak ferro-magnetic malzeme, parça bulunmamalıdır. - Dikiş halkası üzerinde kalp kapağının kolay yerleştirilmesine olanak veren dikiş işareti olmalıdır. (Mitral kapak için 4 adet) - Kapak holderi malleable (bükülebilir) veya rijid olarak üstüne monte halde olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Firma tarafından sağlık tesisine orijinal kapaklar ile birebir ölçülerin uyuştuğu steril- nonsteril olarak kapak ölçüleri ve kapak tutucusu (holder) içeren set temin edilmelidir. - Sayısal değerlere ilişkin bilgiler (GOA, EOA, EOAI) teklif veren firmalardan gerektiğinde istenecektir. - Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |