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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Asendan aort operasyonlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Kapak chrome-cobalt ya da titanium ya da pirolotik karbon ya da PTFE (Teflon) gibi insan vücuduna uyumu en yüksek ve trombojenitesi en düşük maddelerden yapılmış olmalıdır.
3. Kapak aortik pozisyon için üretilmiş olmalıdır.
4. Kapak 19mm veya 21mm numaradan başlayarak 33mm numara dahil olmak üzere 2 şer mm artan ölçülerde olmalıdır. 

	Teknik Özellikleri: 

	5. Asendan aort operasyonlarında kullanılmak üzere kapaklı konduit şeklinde olmalıdır.
6. Kapak dönebilen (rotatable) özellikte ve bileaflet yapıda olmalıdır.
7. Kapak radyopak olmalıdır.
8. Oryantasyon ve pozisyonlama amacıyla kapak sütur halkasında marker olmalıdır.
9. Kapak düşük profilli ve yüksek performanslı bir yapıda olmalıdır.
10. Greft woven double velour greft yapıda olmalıdır. Ayrıca, damar grefti kullanım öncesi pre-clotting işlemi gerektirmemelidir.
11. Damar greft dayanıklılık sınırı en az 300psi ve üzerinde olmalıdır.
12. Damar grefti geçirgenliği (porosite) <100ml / dk/ m2’den az olmalıdır.
13. Greft yerleştirildikten sonra, çıkarılabilen kapak tutacağı bulunmalıdır.
14. Gretfte bulunan kalp kapağı MRI tanı yöntemiyle uyumlu ve radyopak olmalı; sinefluoroskopi sırasında x-ray ışını altında yaprakçıkların hareketleri görülebilmelidir.

	Genel Hükümler:

	15. Kapaklı greftin her ölçüsü için şekillendirilebilinir veya rijid tutucu ve ölçme seti bulunmalıdır.

	Genel Hükümler:

	16. Kapaklarla beraber ölçücüleri (sizer) en az 4 set halinde konteynırı ile birlikte verilmelidir. Aksesuarlar otoklavda steril edilebilmelidir. Firma ölçer setlerinde eksilme olduğunda setleri tamamlamalıdır.
17. Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.





1

