

[bookmark: _GoBack]SMT2038 RADYOFREKANS ABLASYON KALEMİ, KALP ARİTMİSİ TEDAVİSİ İÇİN
	SMT Temel İşlevi: 
	1.  Ablasyon kalemi, açık kalp ameliyatları sırasında, atriyal fibrilasyona neden olan aritmi odaklarının yakılması amacıyla kullanıma uygun olacaktır.
2.  Ablasyon kalemi özellikle kalp dokusu için dizayn edilmiş olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	3.  Ablasyon kalemi kullanılırken irigasyon yapabilmesi için serum fizyolojik bağlantısı ve düzenli akım için pressure cuff yeterli olmalıdır.
4.  Uç 8-20cm arasında uzunluğunda olmalıdır.
5.  Ablasyon kaleminin ucunda delikler olmalıdır. Ablasyon kalemi yakma esnasında bu deliklerden serum fizyolojik vererek temas ettiği yüzeyi soğutabilmeli, bu sayede karbonizasyonu engelleyip, lezyonun daha derin olması sağlanmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6.  Ablasyon kaleminin ucu şekil verilebilir olmalıdır.
7.  Isı dokuya kalemin uç kısmından transfer edilmelidir.
8.  Ablasyon kalemi hem ayak pedal kontrollü hem de cihaz üzerinden kumanda edilebilir olmalıdır.
9.  Ablasyon kalemi radyofrekans ablasyonu yapmalıdır
10.  Belirli güçte belirli sürede ablasyon işlemi uygulandığında transmural lezyon derinliği sağlamalıdır. Transmural lezyon oluştuğunda ablasyon cihazından sesli geri dönüş uyarısı sağlanmalı ya da transmural lezyonu ekranda grafik üzerinden takip edilebilmelidir.

	Genel Hükümler:

	11.   Firma ürün kullanımında teknik destek ve ücretsiz RF ablasyon jeneratörü temin edecektir.
12.  İşlem sırasında firma malzeme ile uyumlu, çalışır vaziyette, orijinal cihazı kliniğin kullanımına sunmalıdır.
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