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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Dolaşım desteğine ihtiyaç duyulan hastalarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Prime volüm hacmi en fazla 60ml olmalıdır.
3. Pompa dönüş hız aralığı 0-3,500 devir dakika olmalıdır.
4. Santrifüj başlığın çıkışındaki sıvı akışı 0-9,9lt/dk olmalıdır.
5. Başlığın çıkış basıncı 0-700mmHg arasında olmalıdır.
6. Başlık 3/8’lik hatlarla kullanıma uygun yapıda olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	7. Polikarbonat materyalden yapılmış olmalıdır.
8. Santrifüj esasıyla çalışan tek kullanımlık pompa başlıkları hemolizi engellemelerinin yanında, arteryal hatta girebilecek makro hava kabarcıklarını tutabilme özelliğine de sahip olmalıdır. Tutulan hava kabarcıkları yüzünden pompa başlığında azalan sıvı miktarı yaklaşık 35cc’nin altına düştüğünde hastaya hava pompalama riskini yok etmek için pompalama otomatik olarak durmalıdır.  Pompa başlığı 3/8inç’lik arter hatta kolayca monte edilebilmeli, girişteki ve çıkıştaki akış hızı aynı olmalıdır.
9. Tek kullanımlık pompa başlığı motor tarafından manyetik kublaj esasına göre döndürülmeli ve düşük devirde uygun akışı sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	10. İlgili merkezlerde kullanılan cihazlar ile uyumlu olmalıdır. Ya da uhdesinde kalan firma kendi santrifüj pompa başlığının özelliklerine uygun cihazını veya mevcut cihazlarla kullanılabilir aparatını kliniğe konsinye olarak verecektir.
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