SMT2071- OKLÜDER, ATRİYAL SEPTAL DEFEKT (ASD)	
	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi: 
	1. Oklüder uygulama sistemi kalp odacıklarında, koroner damar yapısı ve periferik damar yapısında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Tüm oklüderler 6F-14F ölçüleri arasında taşıma sistemleri ile gönderilebilmelidir.
3. 42 mm’ ye kadar sekundum tip ASD”lerin kapatılması için uygun ölçüleri olmalıdır.
4. Oklüder bırakılmadan önce pozisyonlandırma veya değişim aracı ile geri alınabilmelidir.
5. Oklüder cihazını defekte gönderebilmek için kullanılan gönderme aparatının (delevery sheat) ve diğer aksamlar üretici firmanın oklüder cihazı ile uyumlu ve Türkiye dağıtımları kendi yetkisinde olmalıdır.
6. Sekundum tip ASD’nin transkatater yaklaşım yöntemi ile kapatılması için nitinolden imal edilmiş self expandable şeklinde olmalıdır.


	Teknik Özellikleri: 

	7. Uygulama esnasında sadece bir taşıma sistemi yardımı ile kapatılacak bölgeye kolaylıkla gönderilebilmelidir.
8. Kullanımı kolay ve kapatma hızı yüksek olmalıdır.

	GENEL
HÜKÜMLER:
	9. Malzeme steril olmalı ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
10. Ürün değerlendirmesinde Atriyal Septal Defekt(ASD) Oklüder Taşıyıcı Sistem malzeme ile uyumlu olması gerektiğinden birlikte değerlendirilir.


	Genel Hükümler:

	11. İstenilen oklüder ölçüleri, teslimat sırasında kullanıcı bölümün talebine göre yapılacaktır. Uygulama esnasında firma yetkilisi, tam bir set ile işlem esnasında hazır bulunacak ve yapılan ölçüme uygun ölçüdeki oklüderi temin ederek işlemin yapılmasına olanak sağlayacaktır
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