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	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi: 
	1. Anjiografik işlemlerde, bağlantı hattı olarak kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Anjio kit set içinde bir adet manifold, bir adet koroner anjiografi enjektörü, bir adet basınç line, iki adet serum seti bulunmalıdır.
3. Manifold üç yollu rotating adaptörlü, kolay döndürülebilen, sağ pozisyonlu ve şeffaf olmalıdır.
4. Anjiografi enjektörü en az 12cc hacimli; luer lock’lu hazne kısmında 2 adet, piston kısmında 1 adet halkalı; pistonu geri çıkmayan ve piston gövdesi bükülmeyen; en az 0.5cc’lik emniyet frenine sahip ve mikrobubbles’ların enjeksiyonuna engel olacak rezervuar kısmı bulunmalı ve şeffaf olmalıdır. 
5. Basınç line; en az 120cm uzunluğunda, basınca dayanıklı ve akımı engellemeyen, MF uçlu ve şeffaf olmalıdır.
6. Serum seti opak maddenin enjektöre çekilmesi sırasında oluşan negatif basınca dayanıklı ve akımı engellemeyecek, standart hazneli en az 150cm uzunluğunda şeffaf olmalıdır. Serum akış hızını ayarlayan klemp ve benzeri sistemi bulunmalıdır.
7. Sistemin bağlantı noktalarında hava ve sıvı kaçağı olmamalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	      8.  En az 400psı basınca dayanıklı olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	      9.  Set orijinal ambalajında ve steril olmalıdır.
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