

SMT2090 - ICD ŞOK ELEKTRODU 
	SMT Temel İşlevi: 
	1.Kalpin ritm ve iletim sistemi bozukluklarını düzeltmek amacıyla tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	[bookmark: _GoBack]2.Leadin polaritesi Pentapolar veya Quadripolar veya tripolar veya bipolar olmalı, uzunluğu 55 ila 75 cm arasında olmalıdır. 
3.Pacing elektrod kısmı bipolar olmalıdır.
4.Proksimal coili olmayan sadece distal coili olan, single coil seçeneği de olmalıdır.
5.Leadin dış çapı 8.6 F den fazla olmamalıdır.
6.İmplantasyon için önerilen intraducer size en fazla 9F olmalıdır.
7. Leadin konektörleri sense-pace için IS-1, şok için DF-1 veya DF-4 standartlarına uygun olmalıdır.
8.Leadin uç kısmında bulunan yapı steroid salgılı olmalıdır.


	Teknik Özellikleri: 

	9.Elektrodların fiksasyon şekli Screw In şeklinde aktif fiksasyon veya pasif fiksasyon şeklinde olmalıdır

	Genel Hükümler:

	10.Ürün steril amballajlı olmalıdır.
11.Tercih edildiğinde defibrilasyon leadi hem single coil hem de dual coil seçeneği de olmalıdır. 
12.Leadin steril kutusu içerisinde; set olarak farklı sertliklerde yedek styletler bulunmalıdır.
13.Lead ile birlikte en az 1 adet intraducer set (gudewire, sheath ve ven iğnesi dahil) verilmelidir. Olası komplikasyonlarda yedek introducer set sağlanmalıdır.
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