


SMT2102-ICD, BİVENTRİKÜLER
	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi: 
	1. Yaşamı tehdit eden ventriküler aritmiler durumunda otomatik tedavi için ventriküler antitaşikardi pacing ve ventriküler defibrilasyon sağlamak için tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Cihazın ağırlığı 85 gr’ dan fazla olmamalıdır.
3. Pacing mod DDDR, DDD, DDIR, DDI, VVIR, VVI,  AAIR, AAI, modlarında programlanabilmelidir.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Pace AV delay değerleri programlanabilir olmalıdır.      
5. AV delay değerlerini kalp hızına göre ayarlayan rate adaptive AV özelliği olmalıdır.
6. Çıkış voltajı atriyum, sağ ventrikül ve sol ventrikül için birbirinden bağımsız olarak programlanabilmelidir. Bu değer atriyum için 2 V veya altına indirilebilmeli, 5 V veya üzerine yükseltilebilmelidir. Ventrikül için ise bu değer 2 V veya altına indirilebilmeli, 6.0 V veya üzerine yükseltilebilmelidir. 
7. Pulse width değerleri atriyum, sağ ventrikül ve sol ventrikül için birbirinden bağımsız olarak programlanabilmelidir. Pulse width değerleri 0,25 msn veya altına indirilebilmeli, hangi değerler arasında programlanabildiği belirtilmelidir.
8. Ventriküler pacing için RV+LV seçildiği zaman önce hangi odacığın pace edileceğinin seçilebilmesi gerekir. İki odacık arasındaki pace delay ayarlanabilir olmalıdır.
9. Cihazın defibrilasyon konektör girişi DF-4 standardında olmalıdır ancak gereken durumlarda DF-1 uyumlu cihaz ile değişim taahhüt edilmelidir.
10. Cihazın LV konektör girişi IS-1 yada IS-4 standardında olmalıdır ancak gereken durumlarda IS-1 uyumlu cihaz ile değişim taahhüt edilmelidir.
11. Post ventriküler atriyal refrakter periyod özelliği olmalıdır. Bu özellik cihaz tarafından otomatik olarak ayarlanabilmeli ya da değişik değerlere programlanabilmelidir.
12. Ventriküler pace’den sonra T dalgalarını görmemesi için programlanabilen ventriküler refrakter periyod özelliği olmalıdır. 

	Teknik Özellikleri: 

	13. Telemetri: Real time telemetresi olmalıdır. Tüm programlanabilen parametreler bununla sorgulanabilmeli ve programlanabilmelidir. Lead empedans, batarya empedans ve voltaj ölçülebilmeli ve tahmini EOL zamanı saptanabilmelidir. 
14. Mode Switch özelliği bulunmalıdır. 
15. Uygulanabilen en yüksek şok değeri en az 35 Joule olmalıdır.
16. Cihaz ventriküler taşikardiyi, supraventriküler taşikardilerden ayırt edecek yeterli özelliklere sahip olmalıdır (onset, stability gibi). 
17. Her bir aritmi algılama bölgesi,  terapi seçimi ve uygulanacak şok değeri bağımsız olarak programlanabilmelidir.
18. Cihazın aritmi ve tedavi episodlarını EGM (intrakardiyak EKG) olarak kaydetme özelliği olmalıdır. 
19. Şok dalga formu bifazik olmalıdır.                                                                                                                                                                     
20. Pacemaker olarak rate responsive olmalıdır. Sensör, kas aktivitesi (activity), accelerometer, minute volume ve QT sensorü tek başına ya da birlikte kullanılabilir.
21. Cihaz defibrilasyon eşik testi için VF indüklemesi yapabilmelidir.
22. Cihaz gereğinde mükerrer şok verebilmelidir. 
23. Cihazın wireless(kablosuz) telemetri özelliği olmalıdır. Programlama ve cihaz değerlendirmesi işlem esnasında steriliteyi bozmamak için temassız şekilde yapılabilmelidir.     

	Genel Hükümler:

	24. TİTCK’ ya bildirilen garanti şartları ve saha bildirimlerine uyumlu olarak; ICD hastaya yerleştirildiği tarihten itibaren teknoloji hatalarına karşı en az 4 (dört) yıl için garanti altında olmalıdır.
25. Yüklenici firma hekim elektrofizyoloji hemşiresi/kalp pili kontrol teknisyeni eşliğinde en az 10 yıl süreyle pil kontrollerinin yapılması, elektrot ve ICD sorunlarının giderilmesi gibi işlemlerin yapılmasını garanti etmelidir. Yüklenici firmanın uluslararası distribütörü veya üreticisi firmasının da bu garantiyi onaylaması gerekmektedir.
26. Firma ICD hastaya takılması sırasında gerekli ölçümlerin yapılmasını sağlamak için yetkili bir personel görevlendirmelidir. 

	Genel Hükümler:

	27. Firma, bildirimi takiben ICD izleme işlemi için gerektiği takdirde en fazla 48 saat içinde hizmet vermelidir. 
28. Gruplar için verilecek olan teklifler hem grup şartnamesine hem de bağlı malzeme teknik şartnamelerine uygun olacaktır.
29. Kalp pili tedarikçi firması, pil kontrolü ve acil durumlarda 24 saat süreyle teknik destek vermelidir.Destek sağlayacak en az 2 teknik personele ait iletişim bilgileri beyan edilmelidir.
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