| ## SMT Temel İşlevi: | - Balon Kateter, Aort Koarktasyonu, Aortik Valvuloplasti ve Pulmoner Valvuloplasti işlemlerinde resistant darlıkların dilatasyonu amacı ile kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Balon kateterin balon çapı 2mm -30mm aralığında, balon uzunluğu 10mm - 60mm aralığında olmalıdır. - Balon Kateterin gövdesi, balon çapına göre değişen 2.5F -10F arası kalınlıklarda olmalıdır. Çapı 8mm ye kadar olan balonlarda; 4F, 9mm -12mm’lik balonlarda 5F kalınlığında intraducer sheath kullanılarak çok küçük çocuklara rahatlıkla müdahale imkânı sağlanabilmelidir. - Balon kateterin şaft uzunluğu en az 60cm olmalıdır. - Balon kateter 0.014inç-0.035inç çap aralığındaki kılavuz tellerle uyumlu olmalıdır. - Kateterin balonu, Non-compliant termoplastik elastomerden mamül olmalıdır. Balon materyalinin özelliğinden dolayı özellikle bend-site darlıklarda bile fonksiyonel özelliklerinden herhangi bir kayıp olmadan damar yapısına çok iyi uyum sağlamalıdır.(Conformability) |
| ## Teknik Özellikleri: | - Balon kateterin uç kısmı darlıklardan rahatlıkla giriş ve geçiş yapabilmek ve damar içine zarar verilmesi riskini minimize etmek için, esnek ve kısa-uca doğru incelen yapıda imal edilmiş olmalıdır - Balon kateter her türlü anatomide iyi itilebilirlik ve yerleşim performansı için kateter şaftı koaxial yapıda olmalı ve kateter gövdesi polymeric materyalden mamül olmalıdır. - Balon kateter kullanıcıya daha rahat ve güvenli bir çalışma imkânı sağlaması ve hastanın rahatlığı ve emniyeti için balonun şişme/inme süresi hızlı olmalıdır. - Pozisyonlandırma için balon üzerinde rahatlıkla görülebilir marker olmalıdır. - Balon kateter geniş damarlarda, balonla açılan stentlerin implantasyonuna da olanak sağlayacak kadar yüksek basınca ve dayanıklı balon materyaline de sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir. |