SMT2120- BALON KATETER, İNTRATORASİK, ULTRA YÜKSEK BASINÇLI
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Balon Kateter düşük profilli olarak aort koarktasyonu, aortik valvuloplasti ve pulmoner valvuloplasti işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. [bookmark: _GoBack]Kateter gövdesi, balon çapına göre değişen 4F, 5F ve 6F kalınlığında olmalıdır. Çapı 8.0mm’e kadar olan balonlarda; 4F, 9.0mm-12.0mm’lik balonlarda 5F kalınlığında introducer sheath kullanılarak pediatrik vakalarda da kullanım kolaylığı sağlamalıdır. 
3. Kullanıcı isteğine gore; balon çapı 2.0mm ile 30.0mm arasında, balon uzunluğu 2cm, 3cm, 4cm, 5cm ve 6cm olarak seçilebilmelidir. 

	Teknik Özellikleri: 

	4. Darlıklarda rahatlıkla giriş ve geçiş sağlanması ve damar içine zarar verme riskini minimize etmek için uç kısmı flexible ve kısa-uca doğru incelen(tapered) yapıda olmalıdır.
5. Her türlü anatomide iyi bir itilebilirlik, yönlendirilebilirlik ve yerleştirilebilirlik performansı olmalı, balon kateterin şaftı koaxial yapıda olmalı, uç kısmı gövdeye göre daha bükülebilir olmalıdır.
6. Kullanıcıya daha rahat ve güvenli bir çalışma imkanı,hastanın rahatlığı ve emniyeti için balonun şişme/inme süresi hızlı olmalıdır.
7. Pozisyonlandırma için balon üzerinde rahatlıkla görülebilir marker olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	8. Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.
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