

SMT2152- ABLASYON KATETERİ, Bİ-DİRECTİONAL, SU SOĞUTMALI
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Kateter açık sistem irrigasyonlu yıkamalı ablasyon için kullanılmak üzere lümenli tasarıma sahip olmalıdır.
2. Thermocoupler sistemini kullanabilen irrigasyonlu radyofrekans(RF) ablasyon kateteri olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	3. Kateter 4 veya 6 pollü olmalıdır.
4. Katater shaft çapı en fazla 8F olmalıdır.
5. Kateter uzunluğu maksimum 115cm olmalıdır.
6. Tip elektrod uzunluğu 3,5mm veya 4mm olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	7. [bookmark: _GoBack]Kateterin farklı eğri(curve) seçenekleri olmalıdır.
8. Kateter fleksiyon ve defleksiyon yapabilmesi için Bi-directional eğri(curve) özelliğine sahip olmalıdır.
9. Katetere eğri(curve) verilmesi esnasında tip kısmının hareketleri akıcı olmalı,  dişli çark şeklinde olmamalıdır.
10. Handle kısmı ergonomik olarak tasarlanmış olmalıdır. Handle’ ın simetrik olması sayesinde sağ ve sol el ile kullanım için uygun olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	11. Tedarikçi firma ablasyon işlemi esnasında bu kateterler ile kullanılmak üzere radyofrekans(RF) ablasyon jeneratörü ile senkronize çalışan infüzyon pompasını getirmeye yükümlü olacaktır.
12. . İşlem için gereken elektrofizyoloji sistemi ve katetere uygun ablasyon cihazı firma tarafından temin edilmelidir.
13. İşlem esnasında laboratuarda kateteri temin eden firma teknik personeli ile destek vermelidir.
14. Firma 5 adet ablasyon kateteri ile birlikte bir adet bağlantı kablosu vermelidir.
15. Kateter steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
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