SMT2179-İNTRAVASKÜLER GÖRÜNTÜLEME KATETERİ, KORONER

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Kateter damar içi ultrason veya optik görüntüleme amacıyla kullanım için dizayn edilmiş olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Elektronik kateter Monoroil (RX) yapıda ve guidewire artefaktından arınmış olmalıdır.
3. Elektronik kateter en az 135cm çalışma uzunluğuna sahip olmalıdır.
4. Elektronik kateter en az 5F guiding kateter ile kullanılabilmelidir.
5. Kronik total okluzyonlarda lezyona daha fazla yaklaşabilmek için kateterin uç uzunluğu 2,5mm-23mm arasında olmalıdır.
6. Elektronik kateter en az 20 Mhz olmalıdır veya Optik katater koroner damarlarda bir infared ışık kaynağı vasıtasıyla otomatik pullback yaparak yüksek çözünürlüklü axial ve longitüdinal kesitler halinde görüntüler sunabilmelidir.

	Teknik Özellikleri: 

	7. Elektronik kateterler kullanım kolaylığı açısından herhangi bir ön hazırlık gerektirmemeli, hızlı bir şekilde kullanılabilir olmalıdır.
8. Elektronik kateter; damar içinde lezyonun bileşenlerini inceleyebilecek yapay yazılıma sahip olmalı, lezyondaki bileşenleri kalsifik, fibroz, fibrofatty ve nekrotik olarak ayırabilmeli ve bu bileşenleri hem lezyon üzerinde kesit, hem de longitudinal görüntü olarak sağlayabilmelidir.
9. Elektronik kateter stent yerleşiminin doğruluğunu test edebilmek amacıyla kan akışını simüle ederek IVUS görüntüsü ya da Optik Kohorens Tomografi (OCT) görüntüsü üzerinde kullanıcıya bilgi verebilmelidir.
10. Kateter solid-state yapıda veya rotasyonel hareketli parçaya sahip olmalıdır. 

	Genel Hükümler:

	11. [bookmark: _GoBack]Firma ölçüm cihazını kurumda çalışır durumda bulundurmalıdır.
12.  Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.
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