| ## SMT Temel İşlevi: | - Kateter, CRT elektrodlarının koroner sinüse yerleştirilmesi için kullanılmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Koroner sinüse yerleşim için kullanılacak en az iki farklı açıya sahip ve kateter uzunluğu 30-80cm aralığında olmalıdır. - Kateterin gövde çapı en az 5F kalınlığında elektrod geçebilecek şekilde olmalıdır. - Kateter ile birlikte veya set içinde bulunan açılı yönlendirici daha iyi tork kontrolü ve esneklik için örgülü yapıda ve en az 0.035inch olmalıdır. - Koroner sinüs anjiyografisine uygun olarak sinüs yerleşimi için kateter veya inner kateter çeşitleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Elektrod koroner sinüse yerleştirildikten sonra kateter yırtılarak veya bıçakla açılarak çıkartılabilmektedir. - Sistemde infüzyon ve kontrast enjeksiyonu mümkün olmalıdır. - Kateter, damar içi travma riskini azaltmak ve fluoroskopi altında daha iyi görüntülenme için yumuşak, atravmatik, radyoopak uçlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Koroner sinüs anjiyografisine uygun sistem (inner kateter) birlikte gerektiğinde sağlanmalıdır. - Ürün steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |