SMT2196-OKLÜZYON KATETERİ TEKRAR LÜMENE GİRİM, GERÇEK LÜMENDEN GEÇİŞ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Kateter zorlu lezyonlardan geçebilmesi için özel olarak dizayn edilmiş olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Kateter 4-6F sheath ve 5-6F guiding kateterler ile uyumlu olmalıdır.
3. Kateter profili distalde en az 1,2F uç kalınlığına, en fazla 5,1F kalınlığına sahip olmalıdır. 
4.    Kateterlerin düz uç veya açılı uç yapısı seçenekleri olmalıdır.
5. Kateter 0,014-0,035 arasında guidewire ile kullanılabilmeli, iç katmanı içinden geçen kılavuz telin sürtünmesini minimuma indirecek ve kesintisiz geçiş sağlayacak materyalle kaplı olmalıdır. 
6. Kateter lezyon geçişi kolaylaştırmak için dış katmanı distalden MİD bölgeye doğru en az 35 cm’ lik kısmı üzeri kayganlaştırıcı hidrofilik bir madde ile kaplı olmalıdır.
7. Kateter uzunluğu 65 -150 cm arasında seçilebilmelidir.
8. [bookmark: _GoBack]Kateter kateterin uç yapısı zorlu lezyonlardan geçebilmesi için özel olarak tasarlanmalı yüksek itilebilirlik ve geçiş ile düşük profil özelliklerine sahip olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	8.  Kateter distalinde en az iki adet radyoopak marker bulunmalıdır.
9.  İç lümen çapı kateterin tamamı boyunca sabit olmalı, böylece kateterin içerisinde kılavuz tel asgari düzeyde eğilmeli ve telin itile bilirliği bu sayede yükselmelidir.
10. Crossing kateterin tamamı skopi altında yüksek görünürlüğe sahip olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	12. Malzeme steril olmalıdır.
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