

SMT2198- MANİFOLT, İKİ YOLLU BİYOPSİ FORSEPSİ MİYOKARDİYAL
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Forseps, miyokardiyal biyopsiler için tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Miyokardiyal biyopsi forsepsi’nin 5F-6F-7F-8F-9F-10F çap seçenekleri ve internal jugular ven için 50cm, femoral ven için 104cm uzunluğunda seçenekleri olmalıdır.
3. Miyokardiyal biyopsi forsepsi’nin şaft dış çapı en fazla 2.3mm olmalıdır. 
4. [bookmark: _GoBack]Miyokardiyal biyopsi forsepsi’nin çene doku alma hacmi en az 2.64mm3 olmalıdır.
5. Forseps’in şaftı üzerinde teflon kaplama olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Forseps’in damar girişi için internal jugular ven ve femoral ven seçenekleri olmalıdır.
7. Forseps’in distal şaftı poliüretan kaplı şekillendirilebilir koillerden oluşmalıdır.
8. Miyokardiyal biyopsi forcepsi ile doku örneği alırken daha fazla örnek hacmi için iki çene de açılmalıdır.

	Genel Hükümler:

	      9.  Ürün steril olarak orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
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