| ## SMT Temel İşlevi: | - Balon kateter koroner anjiyoplasti işleminde kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Balon üzerine paklitaksel veya limus grubu (sirolimus, everolimus, zotarilimus ve biolimus) ilaç ile yüklenmiş olmalı, ilaç dozajı en az 1.0ug/mm, en fazla 3.5ug/mm olmalıdır. - Balon kateter Monorail (rapid exchange) sistem, semi-compliant yapıda ve her iki ucunda da radyoopak işareti olmalıdır. - Balonların, 9mm-41mm arası uzunluk ve 2mm-4mm arası çap seçenekleri olmalıdır. - Balon kateterin boyu 135cm ve üzeri, distal shaft ise kalınlığı en çok 2.7F olmalıdır. - Balon kateterin içinden 0.014inch guidewire kolayca geçirilebilmelidir. - Balonun şişme (nominal) basıncı en az 6atm, patlama basıncı (rated burst pressure) en az 11atm ve üzerinde olmalıdır. - Balon kateterin lezyon giriş profili en fazla 0.019 inch olmalı balonun geçiş profili mükemmel seviyede, 1.15mm ve altında olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Balon üzerindeki ilaç ilk şişirilme de 30-60 saniye arasında dokuya geçmelidir. - Balon kateter şişirilip indirildikten sonra yeterli açıklığı sağlamalı ve distal akımı korumalıdır. - Balon kateterin uç kısmı, geçiş ve tekrar geçiş sırasında akordeon efekti oluşumunu engelleyecek yapıda olmalıdır. - Balon kateter deflasyonda eski ölçüsüne inebilmelidir, balonun ilerletilmesi veya geri çekilmesi sırasında tele yapışmamalıdır. - Balon kateterin proksimali destek verici yapıda olmalı, ancak kırılma özelliği olmamalıdır. - Balon kateterler zorlu lezyonlardan geçebilecek düzeyde pushabilite (itilebilirlik) ve fleksibilite (esneklik) özelliklerine sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürüne ait Sağlık Market ürün kayıt başvurusu esnasında balonun etkinliğini gösterecek çalışmaları içeren teknik dosya ürünle birlikte teslim edilmelidir. - Balon kateter steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |