| ## SMT Temel İşlevi: | - PTCA balon koroner anjiyoplasti işleminde kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - PTCA balon monorail yapıda olmalıdır. - PTCA balonlar semi-compliant yapıda olmalıdır. - PTCA balon 5F guiding kateter ile kullanılabilmelidir. - PTCA balonun lumeni 0.014inç guide wire ile kullanılabilmelidir. - PTCA balonun kateter uzunluğu en az 135cm olmalıdır. - PTCA balonunun lezyon giriş profili 0.018inç’ten daha büyük olmamalıdır. - PTCA balonun guidewiresız proksimal şaftı 2.4F veya daha düşük, guidewirelı distal şaftı 2.7F veya daha düşük çapta olmalıdır. - PTCA balon 5mm-50mm arasında uzunlukları ve 1mm-5mm arası çaplara sahip olmalıdır. - PTCA balonun kateteri lezyondan geçişi kolaylaştırmak için silikon ve/veya kayğanlığı artırılmış madde ile kaplı olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Maksimum itme gücü elde edilebilmesi için gövde destekleyici olmalı ve guidewire lümeni ile birleşme noktasında zayıf olmamalıdır. - Üst düzeyde cross ve re-cross performansı bulunmalıdır. - Tork ve fleksibilitesi ileri olmalı, tortüyoz damarlardan geçebilmeli, şişirilmiş olan balon kolayca indirilebilmelidir. - PTCA balonun çapı 1.50mm’den küçük ölçüler için balonun ortasında tek/çift radyopak marker olmalı, balon çapı 1.50mm’den geniş ölçüler için balon üzerinde biri distalinde biri proksimalinde olmak üzere iki radyopak marker bulunmalıdır. Fleksibiliteyi arttırmak için bu markerlar ince olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - PTCA balon steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |