| ## SMT Temel İşlevi: | - PTCA balon koroner anjiyoplasti işleminde kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - PTCA balonun 1.50mm-5.0mm arası çapları ve uzunluğu 5mm-50mm arasında olmalıdır. - PTCA balon monorail ve nonkomplian yapıda olmalıdır. - PTCA balon çapa göre değişmekle birlikte en az 6F guiding kateter ile kullanılabilmelidir. ≤4.00mm çaplarındaki balonlar 5F guiding kateter ile uyumlu olmalıdır. - PTCA balon lumeni 0.014inç guidewire’ı kabul etmelidir. - PTCA balonun kateter uzunluğu en az 135cm olmalıdır. - Lezyon entry profili 0.018inç’ten daha büyük olmamalıdır. - Balonun guidewire‘sız proksimal şaftı 2.3F veya daha düşük, guidewire’lı distal şaftı 2.7F veya daha düşük çapta olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Maksimal itme gücü elde edilebilmesi için gövde destekleyici olmalı ve guide- wire lümeni ile birleşme noktasında zayıf olmamalıdır. - Üst düzeyde cross ve recross performansı bulunmalıdır. - Tork ve fleksibilitesi ileri olmalı, tortüyoz damarlardan geçebilmeli, şişirilmiş olan balon kolayca indirilebilmeli, kayganlığı artırıcı özelliği olmalıdır. - Balonun rated burst pressure ile ulaşacağı çap nominal basınçta ulaşacağı çapa göre %7’dan fazla artış göstermemelidir. - Balon inflasyon halinde iken damar duvarına veya stent duvarına eşit seviyede basınç uygulamalı ve eşit oranda luminal genişleme olanağına imkan vermelidir. - Yoğun kalsifik lezyonlarda ve stent içi restenoz lezyonlarında yeterli açıklık sağlayacak derecede yüksek radyal güce sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | 15. PTCA balon steril ve orijinal pakette olmalıdır. |