| ## SMT Temel İşlevi: | - Koroner arter lezyonlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Stent modüler veya lazer kesim veya sürekli sinüzoidal dizaynda olmalı, L605, Krom Cobalt veya Platin Krom veya içerisinden platin iridyum tel geçen kobalt alaşımdan imal edilmiş olmalıdır. - Stent polimersiz veya polimerli, erimeyen veya eriyen veya her iki özelliğin bir arada olduğu polimerli yapıda olmalıdır. - Stent polimersiz Amphilimus veya Biolimus veya Everolimus veya Zotarolimus veya hibrit taşıyıcılı veya normal Sirolimus ilacı ile kaplı bir polimere sahip olmalıdır. - Stent sisteminin distal şaftı hidrofilik kaplı olmalıdır. - Stent çapı 2-5mm arası, stent uzunluğu 6-50mm arasında olmalıdır. - Stent içi restenotik lezyonlardan kolayca geçebilmesi için geçiş profili 0.055inç ’den büyük olmamalıdır. - Stent taşıma sistemi 0.014inç kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır. - Stent balonu 14atm’nin altında patlamamalıdır. - Giriş profili 0.020inç’den büyük olmamalıdır. - Stentin balon üzerine yüklenmiş profili düşük olmalı stent 4.00 mm altı ölçüler için en az 5F stent çapı 4.5 mm ve üzerinde stentler için en az 5-6F guiding kateter ile uyumluluğu olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Stent üzerine monte edilen balon dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalıdır, torkabilitesi ve flexibilite özelliği yüksek olmalıdır. - Stent sistemi radyal gücü artırmak için kıvrımlı, tortüyöz ve kalsifik damarlardan rahatça ilerleyebilecek bir esnekliğe sahip olmalıdır. - Stent iç ve dış yüzeyi parlak ve pürüzsüz olmalıdır. - Balonun distal ve proksimal uçlarında 2 adet radyoopak marker bulunmalı ve stent bu iki marker arasında olmalıdır. - Stent balonla açılabilir olmalıdır. - Stent MR uyumlu olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Stent operasyon sırasında ilk çapından daha büyük bir çapa açılan bir balon ile genişletilebilmelidir. - Stentin balonu işlem sırasında kolay bir şekilde geri çekilebilmelidir. - Stentin taşıma sisteminin güvenlik paketi mevcut olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | 21. Steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |