|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Ürün zor havayolu ve acil havayolu yönetiminde hızlı, kolay uygulama sağlamak üzere medikal silikondan imal edilmiş olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürünün standart ve gastirik kanallı çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır. 2. Ürününün silikondan imal edilmiş yetişkin, pediatrik ve çocuk hastalar için kullanıma uygun farklı boy seçenekleri olmalıdır.   No: 1,0 0 – 5 kg'a kadar olan yeni doğanlarda Maximum 4 ml  No: 1,5 5 – 10 kg arası bebeklerde Maximum 7 ml  No: 2,0 10 – 20 kg arası bebek ve çocuklarda Maximum 10 ml  No: 2,5 20 – 30 kg arası çocuklarda Maximum 14 ml  No: 3,0 30 – 50 kg arası yetişkinlerde Maximum 20 ml  No: 4,0 50 – 70 kg arası yetişkinlerde Maximum 30 ml  No: 5,0 70 – 100 kg arası yetişkinlerde Maximum 40 ml |
| **Teknik Özellikleri:** **Teknik Özellikleri:** | **Larengeal Maske Standart**:   1. Ürün, larengeskop kullanmadan uygulanabilmelidir. 2. Ürün, medikal silikondan imal edilmiş olmalı, en az 40 kullanımlık olmalı ve bu özelliği belgelendirilmelidir. 3. Ürün, yerine yerleştirildiğinde ve kafı uygun şekilde şişirildiğinde havalandırma esnasında kaçak olmamalıdır. 4. Ürünün kapnografa bağlanmayı sağlayan standart konnektörü bulunmalıdır. 5. Ürün tüpü üzerindeki bilgiler, uygulanacak hasta kilosu ve kafa uygulanacak hava miktarı ve ürün boyutu yazılı olmalıdır. 6. Ürün kafının ucunda şişirmeye yarayacak kaf şişirme valfi olmalı ve her türlü enjektörle hava sağlayacak yapıda olmalıdır. 7. Ürün, hastaya hızlı ve kolay bir şekilde yerleştirilebilmesi için cuff deflatörü olmalıdır. 8. Her bir takım maskeye bir deflatör verilmelidir.   **Larengeal Maske Gastrik Kanallı:**   1. Larengeskop kullanmadan uygulanabilmelidir. 2. Ürün çok kullanımlık olmalı, en az 40 kullanımlık olmalı ve bu özelliği belgelendirilmelidir. 3. Ürünün mide aspirasyonu yapabilme özelliği olmalıdır. 4. Ürün şişirilirken kaf kısmı deforme olmamalıdır ve havayolunu kapatmayacak şekilde şişebilmelidir. 5. Ürün birbirine yapışık iki tüp ve maske yapısındaki kaftan oluşmalı, tüpün solunumla ilgili olanı spiral sarmal tel destekli yapıda olmalı; diğeri ise düz ve gastrik kanala giriş için uygun yapıda olmalıdır. 6. Gastrik kanala ait tüp nasogastrik tüpün (18F) geçişine uygun olmalıdır. 7. Ürününün kapnografa bağlanmayı sağlayan standart konnektörü bulunmalı, ancak bu konnektör birbirine yapışık olan iki tüpün bir tanesinin uzantısı olmalıdır. 8. Hasta tarafından ısırılarak havayolu tüpüne zarar vermemesi için iki tüpün kafa bağlanma bölgesinde, bir katmana (bite-block) sahip olmalıdır. 9. Kafın ucunda şişirmeye yarayacak kaf şişirme valfi olmalı ve her türlü enjektörle hava sağlayacak yapıda olmalıdır. 10. Parmak kullanmayı tercih etmeyen uygulayıcılar için her bir ürüne bir yerleştirme çelik aparatı olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün lateks, PVC ve kanserojen madde DEHP içermemeli ve bu özelliği gösteren Sağlık Bakanlığınca onaylı belgesi mevcut olmalıdır. 2. Ürün, steril ambalajında teslim edilmelidir. |