| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, ön çapraz bağ rekonstrüksiyonunda, yumuşak doku (ST) ve kemikli (BTB) greftlerin femoral fiksasyonunda kullanılabilmek amacı ile tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Pinler; - Peek, - Biyokompozit, - Pla Türevleri, - Tcp-Plla, - Titanyum, bileşenlerinin herhangi birinden olmalıdır. - Pinler muhtelif boy ve çaplarda olmalıdır. |
|  | - Ürün, fiksasyon tamamlandığında iyileşmeyi hızlandırmak için 360⁰ kemik- doku temasına izin vermelidir. - Ürün, açık ve artroskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır. - Ürün paketi içinde 2 adet absorbable pin, 1 adet kilitli trokar ve 2 adet sleeve bulunmalıdır. - Sarf malzemelerinin kullanılabilmesi için gerekli olan set, aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır. - BTB guide, sleevelerin yerleşimi ve pinlerin yerini hazırlamak için ve 2.7mm pinlere uygun dizayna sahip olmalıdır. - Pin insertion rod, pinlerin sleeve içinden suyun etkisiyle dışarı kayıp düşmesini engellemek amacıyla kullanılmalıdır. - Mallet, - Sleeve removal tool sleevelerin çıkartılabilmesi için dizayn edilmiş olmalıdır. - Stepped trocar, long, - Stepped trocar, short, |
| ## Teknik Özellikleri: | - Femoral rod (9,10,11,12 mm olmalıdır) BTB Guide için tasarlanmış olmalı ve üzerinde aralıklı ölçülendirme yapılmış olmalıdır. Böylece tünel boyu ayarlanabilmelidir. - Malzeme ve set, aşağıda içeriği görülen ACL seti ile birlikte teslim edilmelidir; - Tibial guide,derecelendirilmiş olmalı,uç kısmı, rotasyonu engellemek amacıyla çift dişli olmalı ve kılavuz telin yerleştirildiği bölüm kilitlenebilir özellikte olmalıdır. - Calibrated passing pin, trocar tip seçenekleri olmalıdır. - Tibial reamer set, muhtelif ölçülerde ve farklı adetlerde olmalı, uç kısımları uzun ve üç kesici kenara sahip olmalıdır. - Femoral guide set,farklı adetlerde olmalıdır. Gövde kısmı ölçülebilmesi için kalibrelenmiş olmalıdır.Uç kısmı, kemiğe tutunabilmesi amacıyla diken şeklinde olmalıdır. - Femoral reamer set, muhtelif ölçülerde farklı adetlerde olmalı ve uç kısımları topuz şeklinde ve keskin yivli olmalıdır. - Nitinol Guidewire, - Kanüllü Hex Driver, - Setin içinde açılan tünelin genişletilmesi ve duvarın düzeltilmesi amacıyla tünel genişletici sistem de bulunmalıdır. Bu sistem; - Muhtelif ölçülerde farklı adetlerde olmalıdır. - Tünel genişleticiler, kullanım kolaylığı sağlaması açısından T handle dizaynına sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. |