SMT2296- BAĞ/TENDON/DOKU TAMİRİ TESPİT SİSTEMİ, İNTERFERANS VİDASI
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, ön çapraz ve arka çapraz bağ tamirlerinde bağın kemiğe tespitinde kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. İnterferans Vidası;
a. Peek,
b. Peek+Karbonfiber,
c. Pla Türevleri,
d. Biyokompozit/Ha/Pldlla+Tcp/Plla-Ha
e. Titanyum, bileşenlerinin herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürünün, iç kısmı kanüllü olmalı ve delik çapı 2 mm (±0,5) olmalıdır.
5. Ürün uca doğru daralan konik şeklinde olmalıdır.
6. [bookmark: _GoBack]Ürünün arkası tam yuvarlatılmış veya tamamı yivli olmalıdır.
7. Ürün yivleri yarı künt olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	8. Ürün, tek kullanımlık orjinal steril çift pakette hazır olmalıdır.
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