| ## SMT Temel İşlevi: | - Diz eklemindeki yırtık menisküslerin onarımında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.Artroskopik cerrahi kullanımına uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün iğneli ve çift iğneli çeşitlerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün İğneli Türünde; - 2.0 numara ultra yüksek moleküler ağırlıklı polietilen (UHMWPE)süturdan yapılmış olmalıdır. - İplikli ve ipliksiz türlerinden herhangi birisi olmalıdır. - Looplu veya sütur delikli olarak tasarlanmış olmalıdır. - Loop’lu sütur taşıyıcılar iğnelerin içerisinden kolayca yerleştirilebilmelidir - .Loop’lu sütur taşıyıcılar iğnelerin içerisinden kolayca yerleştirilebilmelidir. - İğnesi nitinol alaşımından olmalıdır. - İçten Dışa Tamir Seti veya Dıştan İçe Menisküs yırtıklarının tamiri amacıyla set olarak kullanıma uygun olmalıdır. - Dıştan İçe Menisküs Seti içerisinde; - kanüllü spinal iğnelerden oluşan set şeklinde olmalıdır. - Setin içerisinde eğimli iğne ve/veya düz iğne bulunmalıdır. - Setin içerisinde sütur taşıma amaçlı metal loop yer almalıdır. - Loop’lu sütur taşıyıcılar iğnelerin içerisinden kolayca yerleştirilebilmelidir. ı. İplikli olan türünde; - Cerrahi uygulamalar için tasarlanmış bir tabanca üzerine yüklenmiş olmalıdır. - 2.0 numara özel güçlendirilmiş süturden yapılmış olmalıdır. - Cihaz üzerinde derinlik göstergesi olmalıdır. - Cihazın arkasında bir tekerlek bulunmalı, bu tekerlek iğnenin penetrasyonunu kontrol etmek için kullanılmalıdır. - Cihaz tetik teknolojisine sahip olmalı, bu tetik dağıtımı sağlamalıdır. - Ürünün Çift İğneli Türünde; - Absorbe olmayan normal veya güçlendirilmiş süturlu seçeneklerinden birisi olmalıdır. - Tek sütur ve her iki ucunda birer paslanmaz çelik iğne olmalıdır. - Farklı uzunlukta iğne seçenekleri olmalıdır. - 2.0 numara UHMWPE süturdan yapılmış olmalıdır. - Menisküs tamirinde içten dışa dikiş atabilmek için kullanılabilmelidir. - İğneler fleksible olmalıdır. |
|  | - Ürün, tek kullanımlık orjinal steril çift pakette kullanıma hazır olmalıdır. |