| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün ICP (Kafa içi basıncı)’ nin ölçümünü gerçekleştirmek için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün; - Parankimal ölçüm yapan veya - Ventriküler ölçüm yapan tür seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. - ICP ölçümü gerçekleştirecek mikrosensör katater veya prob en az 100 cm uzunluğunda naylon veya poliüreten malzemeden üretilmiş olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Parankimal Ölçüm Yapan Türü; - Kafa içi basıncını parankimal’den ölçmelidir. - Uç çapı en fazla 1,3 mm olmalı veya probun ucunda 2,6 mm delikten geçecek şekilde sönen ve ölçüm için ilgili noktaya ulaştığında şişirilebilen hava kesesi olmalıdır. - Kateter ve probun dış çapı en fazla 1.3 mm olmalıdır. - Ventriküler Ölçüm Yapan Türü; - Kafa içi basıncını ventrikül’den ölçmelidir. - Ventriküler kateter en az 38 cm boyunda olmalıdır. - Kateterin uç çapı en fazla 1,2 mm olmalı veya probun ucunda 3,0 mm delikten geçecek şekilde sönen ve ölçüm için ilgili noktaya ulaştığında şişirilebilen hava kesesi olmalıdır. - Kateter dış çapı en az 0,7 mm olmalıdır. - ICP ventrikülerden ölçüm yaparken aynı zamanda BOS drenajına da imkân sağlamalıdır. - Mikrosensör’ün veya probun ucunda, kafa içi basıncı elektrik sinyaline çevirecek strain gauge silikon mikro çip veya hava kesesi bulunmalıdır. - Fonksiyonel başınç aralığı en az 0 mm Hg ile 100mm Hg arasında olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün içeriği ayrıntılı olarak belirtilmelidir. - Ürün orijinal ambalajında steril ve tek kullanımlık olmalıdır. - Yüklenici firma ürünün kullanımı için gerekli olan cihazı ürün kurumda tüketilene kadar kullanıma bırakmalıdır. - Yüklenici firma ürün ile kullanılacak cihazı en geç 12 saat içinde kullanıcıya teslim etmelidir. - Yüklenici firma cihazın kullanımı sırasında oluşabilecek bakım ve onarım faaliyetlerini yerine getirmelidir. - Yüklenici firma sağlık tesisinin talebi halinde ürünün kullanımına ait eğitimi ilgili personele vermelidir. |